| 文件名（.sif） | 文件名（.sif） | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 准直器 | 192.168.1.160 R01=100 R02=0 R03=-0.0010 R04=-0.0140 | 准直器测试起始位置 |
| 20230711-1043-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.fits |  |  |  |
| Pitch |  |  |  |
| 20230711-1048-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  |  | R03=0中点 |
| 20230711-1057-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03-2 | R03=-2 |
| 20230711-1100-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.5 | R03=-1.5 |
| 20230711-1104-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.5 | R03=-1 |
| 20230711-1109-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.5 | R03=-0.5 |
| 20230711-1114-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.5 | R03=0 |
| 20230711-1119-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.5 | R03=0.5 |
| 20230711-1122-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.5 | R03=1 |
| 20230711-1127-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.5 | R03=1.5 |
| 20230711-1131-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.5 | R03=2 |
| 20230711-1240-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  |  | 03Pitch拟合后中点位置为0.3280 |
| Yaw |  |  |  |
| 20230711-1245-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04-2 | R04=-2.0140 |
| 20230711-1249-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.5 | R04=-1.5140 |
| 20230711-1254-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.5 | R04=-1.0140 |
| 20230711-1258-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.5 | R04=-0.5140 |
| 20230711-1302-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.5 | R04=-0.0140 |
| 20230711-1305-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.5 | R04=0.4860 |
| 20230711-1309-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.5 | R04=0.9860 |
| 20230711-1311-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.5 | R04=1.4860 |
| 20230711-1314-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.5 | R04=1.9860 |
| 20230711-1330-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  |  | R04Yaw第一次拟合后中点位置为R04=0.4150 |
| Pitch2 |  |  | 拟合后中点位置为0.3280 |
| 20230711-1342-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03-1.2 | R03=-0.8720 |
| 20230711-1342-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=-0.7220 |
| 20230711-1346-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=-0.5720 |
| 20230711-1401-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=-0.4220 |
| 20230711-1403-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=-0.2720 |
| 20230711-1406-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=-0.1220 |
| 20230711-1409-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=0.0280 |
| 20230711-1413-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=0.1780 |
| 20230711-1416-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=0.3280 |
| 20230711-1419-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=0.4780 |
| 20230711-1422-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=0.6280 |
| 20230711-1425-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=0.7780 |
| 20230711-1428-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=0.9280 |
| 20230711-1430-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=1.0780 |
| 20230711-1433-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=1.2280 |
| 20230711-1436-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=1.3780 |
| 20230711-1436-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R03+0.15 | R03=1.5280 |
|  |  | a03=0.3268 |  |
| Yaw2 |  |  | 第一次拟合找到的中心点R04=0.4150 |
| 20230711-1533-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04-2 | R04=-1.5850 |
| 20230711-1536-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.4 | R04=-1.1850 |
| 20230711-1538-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.4 | R04=-0.7850 |
| 20230711-1542-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=-0.6350 |
| 20230711-1544-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=-0.4850 |
| 20230711-1547-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=-0.3350 |
| 20230711-1551-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=-0.1850 |
| 20230711-1554-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=-0.0350 |
| 20230711-1557-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=0.1150 |
| 20230711-1601-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=0.2650 |
| 20230711-1603-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=0.4150中点 |
| 20230711-1606-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=0.5650 |
| 20230711-1608-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=0.7150 |
| 20230711-1611-Sitarget-8kV-182uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=0.8650 |
| 20230711-1614-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=1.0150 |
| 20230711-1616-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=1.1650 |
| 20230711-1619-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=1.3150 |
| 20230711-1622-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=1.4650 |
| 20230711-1625-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R04+0.15 | R04=1.615 |
| 20230711-1628-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R04+0.4 | R04=2.0150 |
| 20230711-1631-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R04+0.4 | R04=2.4150 |
| 拟合后的位置 | 第二次细调 |  | R03=0.3256 R04=0.4109 |
| 补Pitch轴左右四个点 |  |  |  |
| 20230711-1654-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R03-1.6 | R03=-1.2720 R04=0.4150 |
| 20230711-1656-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R03-0.4 | R03=-1.6720 R04=0.4150 |
| 20230711-1701-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R03+3.6 | R03=1.9280 R04=0.4150 |
| 20230711-1704-Sitarget-8kV-82uA-243C-120s.mca |  | R03+0.4 | R03=2.3280 R04=0.4150 |
| 更换Cu靶 |  |  |  |
| 20230711-1753-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  |  | R04=0.4110 |
| 20230711-1757-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04-1 | R04=-0.5890 |
| 20230711-1801-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04+0.25 | R04=-0.3390 |
| 20230711-1804-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04+0.25 | R04=-0.0890 |
| 20230711-1806-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04+0.25 | R04=0.1610 |
| 20230711-1809-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04+0.25 | R04=0.4110中点 |
| 20230711-1812-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04+0.25 | R04=0.6610 |
| 20230711-1814-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04+0.25 | R04=0.9110 |
| 20230711-1817-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04+0.25 | R04=1.1610 |
| 20230711-1820-Cutarget-30kV-83uA-253C-120s.mca |  | R04+0.25 | R04=1.4110 |