| 文件名（.sif） | CXC转台 | 姿态和位置调整内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道口 | 192.168.1.196 R01=249.691 R02=234.836 升降转台-85.55mm开始 | 192.168.1.160 R01=-103 R02=35 R03=0.3256 R04=0.4455 | 测试起始位置 |
| Sdd对准光阑 | 电压写错了，不是18kV，是15kV |  |  |
| 20230714-1446-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=234.836 | R02+1 |  |
| 20230714-1450-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=235.836 | R02+1 |  |
| 20230714-1452-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=236.836 | R02+1 |  |
| 20230714-1454-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=237.836 | R02+1 |  |
| 20230714-1457-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=238.836 | R02+1 |  |
| 20230714-1500-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=239.836 | R02+1 |  |
| 20230714-1502-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=240.836 | R02+1 |  |
| 20230714-1505-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=241.836 | R02+1 |  |
| 20230714-1508-Cutarget-15kV-381uA-120s-196转台 | R02=242.836 | R02+1 |  |
| 找到中心位置 |  |  |  |
|  | a02=238.698 |  |  |
|  | 升降转台-85.55mm开始 |  |  |
| 20230714-1526-Cutarget-15kV-381uA-120s-127-CXC升降转台 | -81.55 |  |  |
| 20230714-1529-Cutarget-15kV-381uA-120s-127-CXC升降转台 | -82.55 |  |  |
| 20230714-1531-Cutarget-15kV-381uA-120s-127-CXC升降转台 | -83.55 |  |  |
| 20230714-1534-Cutarget-15kV-381uA-120s-127-CXC升降转台 | -84.55 |  |  |
| 20230714-1537-Cutarget-15kV-381uA-120s-127-CXC升降转台 | -85.55 |  |  |
| 20230714-1539-Cutarget-15kV-381uA-120s-127-CXC升降转台 | -86.55 |  |  |
| 20230714-1542-Cutarget-15kV-381uA-120s-127-CXC升降转台 | -87.55 |  |  |
| 20230714-1545-Cutarget-15kV-381uA-120s-127-CXC升降转台 | -87.55 |  |  |
| 更改电压为18kV |  |  |  |
| 20230714-1556-Cutarget-18kV-381uA-120s | a02=238.698 -84.825 |  |  |
| 正轴位置（不准） 确认没有实心丝干扰 |  | 192.168.1.160 R01=-103 R02=35 R03=0.3256 R04=0.4455 |  |
| 20230714-1608-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R01+200 | R01=97 R03=0.3256 R04=0.4455 |
| 20230714-1611-Cutarget-18kV-381uA-120s |  |  | R01=102 |
| 20230714-1615-Cutarget-18kV-381uA-120s |  |  | R01=97 |
| 20230714-1618-Cutarget-18kV-381uA-120s |  |  | R01=102 |
| 粗扫Yaw |  |  |  |
| 20230714-1628-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04-0.3 | R04=0.1455 |
| 20230714-1636-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.3455 |
| 20230714-1639-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.5455 |
| 20230714-1641-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.7455 |
| 20230714-1644-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=0.9455 |
| 20230714-1646-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.1455 |
| 20230714-1649-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.3455 |
| 20230714-1651-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.5455 |
| 20230714-1654-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R04+0.2 | R04=1.7455 |
| 拟合后 |  |  |  |
| 20230714-1659-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | A04=0.9191 | R04=0.9191 |
| Pitch |  |  |  |
| 20230714-1702-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.4744 |
| 20230714-1705-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.2744 |
| 20230714-1708-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=-0.0744 |
| 20230714-1710-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.1256 |
| 20230714-1713-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.3256 |
| 20230714-1715-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.5256 |
| 20230714-1718-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.7256 |
| 20230714-1721-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03+0.2 | R03=0.9256 |
| 20230714-1739-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03-1.4 | R03=-0.4744 |
| 20230714-1741-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03-0.2 | R03=-0.6744 |
| 20230714-1744-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03-0.2 | R03=-0.8744 |
| 20230714-1746-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03-0.2 | R03=-1.0744 |
| 20230714-1750-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | R03-0.2 | R03=-1.2744 |
| 20230714-1752-Cutarget-18kV-381uA-120s |  | A03=-0.1637 |  |
| 20230714-1755-Cutarget-18kV-381uA-120s | 移开准直器 | R01-200 | R01=-98 |
| 20230714-1758-Cutarget-18kV-381uA-120s |  |  | R01=-98 |
| 20230714-1801-Cutarget-18kV-381uA-120s | 移回准直器 | R01+200 | R01=102 |